附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-001)：

第1包：手术动力(开颅动力）系统招标技术参数要求：

| 名称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- |
| 主机 | 微电脑控制平台，彩色彩屏菜单操作界面，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%； ★ 电机自动识别功能； 微电机式开颅和高速磨钻完美结合； 动力采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定； 具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用； 可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速； ★ BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计； |
| 脚踏开关 | 线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制； ★ IPX8防水等级，防滑、防侧翻； 踏板高度≤48mm，减轻脚疲劳； 坚固结构设计，精致小巧，造型时尚，承载重量≥1350N（138kg)，舒适耐用。 |
| 微电机 | ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； ★ 开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达≥150W，输出扭矩≥2.86N·cm，转速可达40000r/min； ★ 自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃； 体积小，重量轻，最大直径23.5mm，重量≤127g。 |
| 颅骨钻手柄 | 体积小，最大外径ф30mm，长≤130mm，轻质合金材料制造，重量≤0.445kg，可高温高压消毒； ★ 带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强； 转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<66dB。 |
| 颅骨钻头 | 机械式钻穿即停功能，确保操作安全； 高精密快装卸接口设计； 钻头规格：ф9mm； 刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理，锋利耐用。 |
| 颅骨铣手柄 | 结构小巧，最大柄径22mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便； 超轻，重量≤148g，低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<67dB，工作最高温度<40℃； 快速铣刀安装接口； ★ 脑膜护鞘可360°自由旋转设计，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全； 无级调速，最高输出转速40000r/min； 可高温高压消毒。 |
| 颅骨铣刀 | 螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； 头端直径≤Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm，最小铣切半径R5mm； |
| 磨钻手柄 | ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； 最大直径20mm，角度≤21°，超轻，执笔式、防滑结构设计； 最高转速80000r/min，可正反转，发热低、噪音小，最高转速时空载噪音<67dB，长时间运行最高热平衡温度<38℃； ★ 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。 |
| 磨钻头 | 钨钢材质，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒； ★ 圆柱度≤0.01mm，直线度≤0.005mm，高速转动下径向跳动量＜0.01mm； 金刚砂球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，柄径≤Φ2.38mm； 钨钢球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，柄径≤Φ2.38mm； 最高转速80000r/min。 |
| 清洁套件 | 医用高速传动部件专用清洗剂、润滑剂 |
| 配置清单 | 系统主机1台、脚踏开关1个、微电机1个、颅骨钻手柄1把、颅骨铣手柄1把、磨钻手柄1个、颅骨钻头3个、颅骨铣刀5个、磨钻头1套。 |

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。