附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-010)：

第1包：人体成分分析仪招标技术参数要求：

★1、生物电阻抗分析法(BIA)：电阻抗(Z)，通过不少于5种不同频率（5kHz, 20kHz, 50kHz, 100kHz, 250kHz）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行不少于25种电阻抗测量；

2、电抗（Xc）：通过不少于3种不同频率（5kHz, 50kHz, 250kHz）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行不少于15种电抗测量；

★3、相位角要求：成年人50kHz全身相位角百分位

4、电极方法：具有不少于8点接触式电极

5、测量方法：需采用直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法）；

★6、体成分报告纸输出值须具有：人体成分分析(细胞内水分、细胞内水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI,体脂百分比、腰臀比), 节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 测试历史记录(体重、去脂肪质量、骨骼肌重量、体制百分比), 综合评价, 内脏脂肪面积（数据）,皮下脂肪面积（数据），体型判定, 体重控制(目标体重、体重控制、体脂肪控制、肌肉控制)，营养评估, 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢),研究项目(基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪面积、身体细胞量、友臂围度、左臂围度、臂围、人体水分/去脂肪质量、去脂肪质量指数、脂肪质量指数、骨骼肌量指数),  全身相位角(50kHz)；生物阻抗向量分析Bioelectrical Impedance Vector Analysis (BIVA)，肌肉品质 握力（N、kgf），生物电阻抗

7、报告显示信息：报告纸中需显示姓名、ID、人种

8、报告纸类型：成人结果报告纸, 儿童专用报告纸，单独的医疗版结果报告纸可选；

9、报告纸显示内容：可根据实际需求选择适合用户的体成分结果显示项目，最高可查看40多项；

10、提示音及语音向导：按键输入及检测过程中需提供提示音及语音向导功能；

11、保存结果：设备通过输入ID号可储存≥10万个测试结果，无需下载结果到电脑上的软件即可在设备上回看测试

12、历史记录：软件系统可查看人体成分测试历史记录：体重、去脂肪质量、骨骼肌重量、体制百分比等；

13、报告输出模式：须具有报表模式及A4模式；

14、支持USB存储设备：可使用USB存储设备存储数据（与Excel和PC中文数据管理软件兼容）或备份全部数据；

15、备份数据：可用USB存储设备备份和恢复仪器的数据；

16、测量电流：≤500uA；

17、适配器：输入电源 AC 220V，50Hz，≤100VA；输出电源 DC 12V，3A；

18、显示屏：≥1280 x 800 像素，≥10.1英吋彩色触控式LCD显示器， 需采用Windows CE操作系统

19、数据接口：需具有USB 2.0 x3、RS232 x1、蓝牙、Wi-Fi、RJ45网络

20、可兼容打印机：激光/喷墨打印机（厂家推荐的打印机）；

21、仪器重量：≤31kg；

22、测试时间：≤45秒即可完成测试；

23、操作环境：温度10～40℃，湿度30%～75％RH，70～106kPa；

24、保存环境：温度-20～60℃，湿度25%～95％RH，50～106kPa（无凝结）；

★25、肌肉品质：握力（N、kgf）

★26、具有生物阻抗向量分析功能：Bioelectrical Impedance Vector Analysis (BIVA)

27、测试体重范围：0～300kg；

28、测试年龄范围：6～85岁；

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。