附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-014)：

第1包：临时起搏器招标技术参数要求：

- ★单腔起搏模式：具有AAI,AOO,VVI和VOO等；

- 双腔起搏模式：具有DDD, DDI, DOO等；

- 具备无起搏疗法：OOO；

- 可选择其他起搏模式：快速心房起搏（RAP）和紧急起搏等；

- 起搏频率：30-200ppm；

- 高频起搏：80-800ppm；

- 输出波形：恒定电流-方波；

- 输出幅度：心房：0.1-20mA；心室：0.1-25mA；

- 脉宽:心房：1.0ms；心室：1.5ms；

- AV延迟：20-300ms；

- ★灵敏度：心房：0.4-10mV,ASYNC；心室：0.8-20mV,ASYNC；

- 不应期：心房：150-500ms；

- 电池：可采用2-AA电池（1.5V）；

- ★电池寿命：在频率为70次/分钟并且所有其它参数为正常值时，＞7天；

- ★屏幕显示：可分为上下两个屏幕显示；

- 显示参数：心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态等；

- 指示灯：具有心房和心室起搏感知指示灯；

- 具备开机自检功能；

- 设置暂停键，可暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律；

- ★设置DOO/紧急键，可按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏；

- ★具有电除颤保护、静电保护等安全保护功能；

- 其它功能要求：具有起搏感知状态栏、锁屏、起搏暂停模式、电池取出后持续工作30s、心房追踪自动调整PVARP和AV间期、上限频率、LED背景灯、自动PVARP、时间违规/警告、自动调整、安全模式等。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。