附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-031)：

第1包：无线监护系统招标技术参数要求：

- 监护端及物联网

- ★客户端/监护端应明确列入医疗器械注册证的结构组成中，须提供医疗器械注册证并加盖厂家公章；

- 配置中央工作站客户端，中央工作站可支持不小于80个床位患者同时监测；

- 中央工作站主机处理器：不低于i3或同级别；

- 中央工作站扩展大屏：不小于55英寸；

- ★可配置至少1个手持监护端，提供产品彩页等技术证明，并加盖厂家公章；

- 手持监护端可脱离工作站独立单床监护，也可配合工作站进行不少于80床的多床监护；

- 手持监护端运行内存不小于2G，存储不小于16G；

- 手持监护端屏幕不小于5.5英寸,分辨率不小于720*1440p；

- 手持监护端可通过触屏输入、扫腕带码识别共2种方式接收患者；

- ★监护系统软件应具备软件著作权证书或第三方软件著作权授权；

- ★病人接收方式同时支持4种模式，1）工作站扫腕带码录入、2）工作站键盘录入、3）床旁扫腕带码录入、4）护理PDA扫腕带码录入（对接护理系统后）；

- 系统应支持参数实时趋势图、24小时数据及曲线回顾、报警设置、参数设置、波形冻结功能；

- 系统应支持输入患者意识与给氧情况；

- ★系统应具备EWS早期风险评分功能，即提供基于收缩压、呼吸频率、脉率、体温、血氧饱和度、意识、是否给氧等不少于7个参数的综合动态评分预警；

- ★系统应支持分区监护模式，并可自定义不少于4个分区，可显示患者处于“A区”、“B区”、“C区”、“D区”的具体位置；

- 系统支持对床位和分区进行重命名；

- 中央站、手持端均应支持操作患者转区、转床；

- 系统可授权接入具备医疗器械注册证的第三方无线血氧、血压设备；

- 生命体征信号中继器为便携式，不含电源重量应小于100g；

- ★中继器应明确列入医疗器械注册证的结构及组成中，说明其为药监部门认可的安全生命体征物联网设备；

- 中继器支持2种充电方式：触点式和插线式；

- 中继器通讯方式：蓝牙及WI-FI；

- 生命体征传感器全部为低功耗蓝牙无线传输；

- 注册证列明中继器与采集器/传感器的蓝牙传输距离：不小于5米；

- 监测参数-体温

- 体温测量范围：至少25℃-45℃；

- 体温最大允许误差：±0.1℃；

- ★体温临床精度验证-成人：具备SCI文献证明其与成人（>18岁）核心体温的均差在±0.2℃以内；

- 体温临床精度验证-儿童：其与儿童（<14岁）核心体温的均差在±0.2℃以内；

- 体温传感器持续工作时间：不小于10天（240小时）；

- 体温数据更新频率：不少于每4秒1次

- 监测参数-心电 心率 呼吸

- ★支持具备医疗器械注册证的非原装心电电极；

- 心电采集器：轻便舒适，重量应小于25g；

- 心电采集器持续工作时长：不小于 96 小时；

- 心电扫描速度不少于4种：6.25，12.5，25，50mm/s

- 心电波形增益不少于4种：5mm/mV(×0.5)、10mm/mV(×1)、20mm/mV(×2)、40mm/mV(×4)

- 心率测量范围：30〜200bpm

- 心率最大允许误差：±1% or ±1bpm中的较大者

- 呼吸频率测量范围：0bpm〜120bpm

- 呼吸频率测量精度：当测量值处于10bpm〜120bpm时，精度±2bpm；当测量值处于0bpm〜9bpm时，精度无要求；

- 监测参数- 血压

- 血压测量范围：0mmHg～290mmHg；

- 血压测量精度：±3mmHg；

- 血压定时监测：可定时自动加压监测，测量间隔最小支持1分钟，最大24小时；

- ★血压离线数据存储：可存储不小于100次测量数据；

- 监测参数-血氧

- ★血氧佩戴方式：主机为腕部穿戴，并配备2种可重复用血氧探头（指夹式和硅胶指套式）；

- 血氧测量范围：70%～100%

- 测量精度：±2%；

- 离线数据存储：可存储不小于72小时测量数据；

- 其他参数

- 提供患者每日累计计步功能；

- ★提供体态侦测功能，并能识别至少5种体态（平躺、侧躺、静止、坐立、运动）；

- 可选配一体式收纳充电柜，每个柜子可收纳不少于32套监护设备并提供不少于16套的设备同时充电；

- 可支持与HIS或临床信息系统数据交汇。

- ★至少配置五套无线多参数监护设备：

包含至少5个无线心电传感器、5个无线血压传感器、5个无线指脉氧传感器、5个cHUB。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。