附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-032)：

第1包：血液回收机招标技术参数要求：

- ★操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。

- ★具备250ml大回收罐和125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。

- ★流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

- ★液体滚压泵流量：50—1000毫升/分（分级可调）。

- 界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

- 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。

- 紧急状态血液处理时间：15秒内可实现连续回输；

- 设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结。

- 设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。

- ★红细胞回收率：≥95%

- 血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

- 抗凝剂清除率：≥98%

- 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

- 不溶解脂肪清除率：100%

- 标准清洗液用量：1000ml

- ★离心机最高转速：5600转/分

- ★具备独立的浓缩和回血功能。

- 具备血液成份分离功能。

- 具有红细胞血层检测功能。

- 具备气泡检测功能。

- 具有精密断流监测及血层监测传感器。

- 具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

- 具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

- 工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

- 工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

- 本机噪声：≤55db；

- ★一次性使用血液回收罐容积：280毫升（静态）；动态250毫升。

- 150毫升（静态）；动态125毫升。

- 负压吸引管组件。

- 一次性使用血液收集装置容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。