附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-057)：

第1包：血液透析机招标技术参数要求：

★1、15-16英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。

★1.1全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能

1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

2、透析液：

2.1透析液流量:300～800ml/min,1ml可调

2.2透析液温度控制范围:33℃～40℃

2.3透析液导电率监测范围:12.5～16ms/cm

★2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

★2.5待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min,节省透析液

★3、血压监测:可选配原装在线电子血压计监测模块,有实时自动血压监测与报警功能

3.1动脉压监测和显示范围:-400～＋400mmHg

3.2动脉压监测精度:±10mmHg

3.3静脉压监测和显示范围:-400～＋400mmHg

3.4静脉压监测精度:±10mmHg

4、跨膜压监测

4.1跨膜压监测范围:﹣100mmHg～﹢700mmHg

4.2跨膜压监测精度：±10mmHg

5、血泵流量

5.1双针模式:0～600ml/min可调

5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min

6、肝素注射:0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

7、漏血检测与报警:超声或光学原理检测

8、超滤控制

8.1超滤方式:容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

8.2超滤率:0～4L/h

8.3超滤精度:±1.0%

9、超滤曲线:可设定。内置曲线，并可存储设定曲线

10、钠离子曲线功能提供个性化透析方案

11、碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

12、肝素曲线功能提供个性化透析方案

13、透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

★14、透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

15、具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

16、配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时

17、消毒及清洗:具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

18、标配Kt/v评估工具

19、可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录

★20、有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连

21、水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度

22、水质:必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI

★23、具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

24、电源:交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

25、后备电池:标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。