附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2023-001)：

第1包：体外冲击波碎石机招标技术参数要求：

1.冲击波发生器：

1.1冲击波波源：成熟的透镜折射式电磁式冲击波波源

1.2 冲击波发生体：通高压需自动抽真空、真空度保持范围：-0.06MPa至-0.08Mpa

1.3具备自动水循环和自动水汽分离功能，确保冲击波高能、高效

1.4冲击波发射杯直径150±5mm

1.5高压调节范围:0～18KV之间，高压工作时范围：14～18KV之间

1.6★治疗档位分为五档，可针对不同的结石部位（肾、输尿管、膀胱等）以及不同的结石硬度而选择不同的档位

1.7★高压电容：0.8uf≤单个电容容量≤1.2uf； 总能量：98～180.5J

1.8★压缩声压峰值:25Mpa～85Mpa ；膨胀声压峰值：0Mpa～10Mpa

1.9冲击波聚焦范围：径向≤7mm，轴向≤80mm

1.10定位精度≤1mm

2.治疗定位系统：

2.1★采用上定位（非上下旋转实现），且治疗头既可以电动，又可以手动

2.2采用发射杯焦点沿B超探头中轴线平行移动的定位机构

2.3★触摸屏输入深度，可实现自动定位

2.4智能化、灵活的机械手臂，多角度旋转，治疗病人无盲区

2.5★治疗系统绕左右轴线摆动的角度≥60°，治疗系统绕前后轴线摆动的角度≥36°，治疗系统顺探头中轴线运动的行程≥90mm

3.治疗床及机械臂：

3.1治疗床承受患者的体重≥135Kg

3.2治疗床相对于治疗系统的行程：上下行程：0～240m；左右行程：0～250 mm

3.3★治疗机械臂垂直升降：0～250 mm；治疗机械臂前后伸缩行程：0～250 mm

3.4数字化传动系统精度≤1 mm

4、油浸式变压器，冷却好、工作效率高、碎石效果好

5、机械金属表面：渗氮处理、耐磨、抗腐蚀、永不生锈

6、主机和治疗床都配有滑轮，移机方便

7、电源：220V

8、主要配置要求：

治疗主机                               1套

可移动床体                             1套

专用工具箱                              1套

定位超声                                1台

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。