包1：微生物药敏分析系统参数

该系统用于结核菌药敏分析，包括结核菌磨菌、比浊、接种、孵育、结果判读所涉及的全套仪器设备。

★1、磨菌仪器可实现自动磨菌、可调转速及时间。

★2、比浊仪有稀释液量提示、安全容量提醒。

★3、加样仪，可高精度自动加样，实现100μl的加样精度±3 %，重复性CV≤2%。

4、加样仪能快速对96孔板加样。

5、加样仪整体体积小，可放置安全柜内运行操作。

6、加样仪传动过程出现故障自动报警和停止运行，并在界面上提示相应的错误，避免误操作将样本损坏。

7、加样仪设备自带防止滴液功能，防止加样过程的污染和提高加样精度的保证。

★8、结核药敏结果判读仪器可实现96孔板药敏实验结果的图像采集，自动判读药敏实验结果，无需人工记录药敏结果，输入标本信息可自动生成实验报告，并可根据样本信息对报告进行查阅；

9、孵箱采用强制通风循环或自然对流通风结构，结构合理，工作室内部温度均匀。电器控制：无噪音、可靠性能高；控温仪表微电脑智能仪表，具有控温精度高、稳定性好、上线报警、自动断电等。

10、结核药敏结果判读仪器自动采集彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片；

11、结核药敏结果判读仪器具有数据存储、查询功能；能自动生成、打印检验报告单。

12、对质控菌株药物定性测定的准确率≥90%；

13、对质控菌株药物定性测定的重复性≥90%；