附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-019)：

第1包：车载呼吸机招标技术参数要求：

一、总体性能参数要求：

★1、电动电控治疗呼吸机，涡轮供气原理，无需空压机或中央空气气源。

2、适用于成人及小儿，满足ICU、呼吸科、急诊科等各种病人临床治疗需求

3、可便携、转运以及在危重病房使用，一机满足各种科室工作需求。

4、具有主动呼气阀，可在吸气相实现主动性呼吸，在呼气时减轻病人呼吸阻力，良好的呼吸同步性可让病人呼吸更自由、更舒适；呼气阀可拆卸，可高温高压消毒。

★5、≤9英寸且≥8英寸彩色触摸屏，即方便携带转运又便于参数显示。

6、可中英文显示，可大字体显示，具有标准显示界面、全参数界面显示、波形+环图界面等。

★7、内置电池使用时间≥2小时。

★8、主机重量≤8Kg，主机体积≤350mm*350mm*300mm，方便转运。

★9、采用近心端传感器采样，保证检测精度。

二、通气模式参数要求：

1、具有容量控制下的辅助/控制A/C（V）、压力控制下的辅助/控制A/C（P）、容量控制型同步间歇指令SIMV（V）+PS,压力控制型同步间歇指令SIMV（P）+PS、压力调节容量控制PRVC、自主呼吸模式（SPONT）等呼吸通气模式。

2、其他通气功能：

2.1备份通气

2.2吸气保持

2.3呼气保持

2.4纯氧通气2min

2.5手动吸气（MANUAL）

三、呼吸机通气参数设置范围要求：

1、潮气量：50ml -2000ml（VCV容控模式下）

2、呼吸频率：1-100bpm（SIMV模式下1-40bpm）

3、呼气末正压（PEEP）：0-40cmH2O

4、氧浓度：21%-100%

5、吸气时间：0.2-10.0s

6、屏气时间：0-4s

★7、流速触发：1～20L/min

8、压力支持：5～70 cmH2O

9、压力控制：5～70 cmH2O

10、呼气灵敏度：10%～60%

11、压力上升斜率(Prate)：1～5

12、窒息时间：10～60s

13、屏气时间：0～4s

四、监测功能参数要求：

1、实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间等

2、呼吸环图：压力-容量，容量-流速，压力-流速等

3、压力参数：气道峰压、呼末正压、平均气道压、吸气平台压、最小气道压等

4、容量参数：吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等

5、时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、屏气时间等

6、频率参数：呼吸频率、自主呼吸频率、SIMV频率等

7、其他：病人触发、氧气浓度（实际吸入氧气浓度值），气道阻力、顺应性等

五、报警功能要求：

1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

2、报警参数设置范围要求：

2.1分钟通气量：上限：1～40 L，OFF； 下限：OFF, 0～39 L

2.2气道压力：上限：1-80 cmH2O； 下限：0-40 cmH2O

2.3呼吸频率：上限：1-100bpm； 下限：0-99 bpm

2.4氧浓度： 上限：21%～100%； 下限：OFF,21%～99%

2.5潮气量：下限：OFF，10～1500 mL

2.6窒息报警：10-60s

2.7电池电量低报警：报警后电池供电时间≥10min。

2.8电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间≥5min。

3、报警静音计时：≤100s

4、其他报警：管道脱落、压力限制、流量传感器故障、气体供应不足、交流电故障、持续气道压力高报警、电池故障报警等

5、具备报警事件日志：储存并显示报警内容

六、其他功能要求

1、具备智能待机功能

2、具备报警静音功能，参数制约功能。

第2包：车载心电图机招标技术参数要求：

1.本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能。

2.十二导同步采集、同屏显示，同步热敏记录12道心电波形。

3.导联线：三叉式导联线，有效减少导联缠绕。(提供证明)

★4. 医用显示屏≥10.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

5. 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

6.患者信息录入：支持手动、条形码、磁卡读卡器，支持WORKLIST快速下载排队预约的患者信息。

★7.支持PDF、PNG、HL7、XML、JPG、DICOM、ZQECG数据格式。

8. A/D转换：24bit。

★9.采样率：≥32000Hz。(提供证明)

★10. 频率响应：0.01Hz ~ 350Hz。(提供证明)

11.  内部噪声：≤12.5µVp-p。

12.  时间常数：≥3.2 s。

★13.  耐极化电压：±950mV。(提供证明)

14. 输入电流：≤0.01μA。

15.  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

16. 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

17. 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

18.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

19. 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

★20.  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

21.设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。

22.支持U盘、SD卡的扩容存储。

★23.支持U盘和SD卡直接导出PDF、JPG、PNG、HL7、ZQECG、DICOM等格式的报告。

24.支持有线/WiFi联网，不借助PC工作站可直接连接到HIS、EMR等医院信息系统

25. 支持波形冻结与波形回顾功能。

26. 支持报告打印预览功能。

27.交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。

28.主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。