附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-022)：

第1包：病人监护仪招标技术参数要求：

1：整机要求：

1.1、通过国家三类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

★1.2、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示，屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.3、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

★1.4、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型，提供机器接口图片证明

1.5、监护仪设计使用年限≥9年。

1.6、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥38种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类，监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，使用于成人、儿童、新生儿。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥21种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：210～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源，提供界面截图证明。

3.3、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.4、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.5、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.6、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.7、配置格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能，提供证明材料。

3.8、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

★3.9、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.10、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

第2包：电子注射仪招标技术参数要求：

一、设备的用途及范围： 本产品在临床上与注射针配套用于面部皮下注射药物。

二、配置要求：

1、电子注射器主机1台

2、电子注射器手柄1支

3、电子注射器台车1台

4、电子数据线1根

5、集液瓶1个

6、脚踏开关1个

7、注射器卡座1个

8、电源线及适配器1套

三、各项配置的技术指标参数：

1、抽吸性能：

1Lv（最小压力）：200mmHg；

2Lv（范围）280mmHg～435mmHg

3Lv（范围）320mmHg～460mmHg

4Lv（范围）360mmHg～485mmHg

5Lv（范围）400mmHg～510mmHg

6Lv（范围）440mmHg～535mmHg

7Lv（范围）480mmHg～550mmHg

8Lv（范围）520mmHg～575mmHg

9Lv（范围）560mmHg～600mmHg

10Lv（范围）610mmHg

抽吸性能误差±10%

★2、注射模式≥5种：至少包含Auto-Sensing（全自动感应注射）、Continuous-Normal（连续快速注射）、Continuous-Slow（连续慢速注射）、DOSE（定量注射）、Auto-Dose（反复定量注射）

★3、注射器匹配≥3种可选，至少包含1ml、2.5ml、5ml，剂量控制≤0.01ml。

4、注射深度：≦3mm可调，精确度≦0.05mm。

5、单独后退数值1-5档可调

6、震动频率1-5档可调

7、噪音控制：≤60dB

四、技术支持要求：厂家负责到院安装调试，并对设备的使用和维护进行培训，直至科室能独立操作为止。后期厂家售后工程师提供定期巡检服务并及时解决问题，保证备件库备件充足，能及时解决产品备件更换问题。

★五、质量保证期：2年

六、售后服务要求：设备出现故障后2小时内电话响应，24小时内到院。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。