附件1：各包设备招标技术参数要求(myzhcg2022-030)：

第1包：加温快速输注仪招标技术参数要求：

1、设备名称：加温快速输注仪

1.1设备用途：用于压力控制下的持续加压、加温快速输血输液

★1.2设备功能：一台主机可同时实现加温功能+加压输注功能+气泡断流检测功能。

2、加压输注功能

2.1输注加压范围10-300mmhg, 调节步长5mmHg，压力精度≤1mmHg。

★2.2具有过压保护提醒功能，过压能紧急放气，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示，按下“放气”按键解除报警，当前功能处于待机状态，加温功能持续工作。

2.3主机屏幕显示加压袋设置压力值、实时压力值、压力报警信息，弹射式插拔接口，方便快速更换。

3、加温功能

★3.1输出温度范围：33℃～43℃。

3.2温度调节步长≤0.5℃，温度精度0.1℃。

3.3加温管数量1条，不需要一次性耗材，可重复性使用。

3.4具有过温保护提醒功能，过温能紧急停止加温，并且有过温报警提醒声音和屏幕显示，按下“加温开关”按键解除报警，当前功能处于待机状态。

4、断流检测功能

★4.1断流检测装置具有独立的启动开关。

4.2当输注管路出现气泡断流现象后，设备发出声光报警，且设备停止运行，加压袋紧急放气。

5、转运功能

★5.1内置锂电池，容量≥12000mAh。

5.2全负荷使用≥4小时，屏幕显示锂电池电量状态。

6、具备输血输液加压相关创新知识产权，可提供发明专利证书作为佐证。

注：带“★”参数为重要技术参数，如不满足将作废标处理。