## 病房呼叫
采购清单
系统名称：YH-997S信息化医护管理通讯系统
序号 |  | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 产品图片 | 产品参数 | 备注
1 | 软件部分 | 智能护理通讯系统软件 | YH-997S V1 | 台 | 1 |  | 1.数据接口服务器平台NIS-SP 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台NIS-MP 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。
1 | 硬 件 部 分 | 信息交互管理主机 | YH-997S | 台 | 1 |  | 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统
2 |  | IP网络医护主机 | YH-927 | 台 | 1 |  | 1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级
3 |  | 床头分机 | YH-6207U | 台 | 44 |  | 1.屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率800*480 2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 9.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 10.病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示医护头像、护理标识等。 11.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存5000条记录，可以实现快速翻页和查看 12.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。
4 |  | 走廊显示屏 | YH-D208SA | 台 | 1 |  | 1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容
5 |  | 网络多媒体控制器 | YH-NC1-S | 台 | 1 |  | 1.支持 1080P分辨率输出 2.采用4核1.8GHz处理器，搭配2G内存与16G存储 3.网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应 4.输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1 5.金属机身，支持红外遥控 6、网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求。 7、支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 8、支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。 9、支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。
1 | 外购部分 | 液晶电视 | 国产 | 台 | 1 |  | 1.55英寸 2.屏幕显示比例：16:9 3.分辨率：1080P 4.视频输入：HDMI接口
2 |  | 服务器 | 国产 | 台 | 1 |  | 1.CPU：主频1.7GHz，六核及以上（英特尔至强铜牌处理器） 2.内存：16G。DDR4 2400M及其以上 3.硬盘：2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上(必要时使用双硬盘做RAID镜像) ，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。 4.显卡：无特殊要求； 5.USB：2.0接口2个，3.0接口2个 6.操作系统：WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版 7.运行平台：.NET Framework 4.5，SQL SERVER 2008/2012 R2， IIS 8.5 注： 系统安装需按标准步骤光盘安装，勿用GHOST、WIM等精简后的系统镜像安装。 带载套数增加时，需要满足相应的内存要求，初次安装时做出相应的估算。 | 专用服务器，含正版软件及操作系统
1 |  | 安装施工费 |  |  |  |  | 包含本次所有线槽，两芯线路加人员施工费