包1：显微扫描仪技术参数

1.扫描过程：全自动扫描，一次加载玻片，无需人工值守。自动识别痰膜区域，图像识别技术运用神经网络技术，自动生成阴性或者阳性的预判断结果，阴性结果不需审核，阳性结果根据图像数据直接给出建议结果，人工审核；具备应用神经网络原理对结果进行二次训练和学习，还具备重复定位功能，重现疑似图像，在镜下进行人工复核；

★2、载物台容量≥50片，一次可自动扫描≥50片。

★3.明场精密扫描≤2分钟，标准扫描≤1.5分钟，可选配增配荧光模块进行荧光扫描，荧光扫描≤1.5分钟。

★4. 物镜： 100倍油镜，N.A.≥1.25。

5. 光源采用LED光源，色温≥6000K，寿命≥50000h。

★6. 相机：≥1/1.2 "数字感光芯片，像素≥230万，进口高速相机帧数≥162fps，分辨率至少可选择1920X1200、960X600。

7. 具备神经网络的图像识别技术，样本库可扩展。

8. 数据统计功能：可对历史结果进行统计学分析，至少包括时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源。

9. 至少具备图像标注、测量处理功能。

10. 具备分枝杆菌抗酸染色图像的拼接功能。

11.工作条件：电源：110V-220V，50-60Hz；

12.目镜：双目镜筒：配置高眼点大视野10X/22mm目镜2只，可通过目镜进行人工观察。

★13. 除了结核分枝杆菌智能识别以外，还可以选配增配革兰和疟原虫扫描识别模块，革兰和疟原虫扫描识别模块具备国家软件著作证书，用途更广。

★14.随机外置工作站配置：64x 、八核或以上、内存≥8G、硬盘≥2T；显示器：≥22寸，1920★1080分辨率；并配备相应的抗酸、革兰、疟原虫智能识别模块。

★15. 产品选用进口显微镜和相机。

主要配置清单：

- 全自动显微扫描仪主机

- 100X油镜

- 目镜及观察筒组件

- 安装配套组件

- 电脑及显示器