#### 附件1：设备基本需求（myzbdy2025-003）

设备1：扫频光学生物测量仪基本需求

- 名称、数量、用途、预算

- 名称：扫频光学生物测量仪；

- 数量：1台；

- 用途：测量眼轴长度,角膜曲率和前房深度、白对白角膜直径测量、晶体厚度、中央角膜厚度、晶体计算等；

- 预算：126万元。

- 二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、测量方法：扫频生物测量;

2、可视化测量，可提供眼球角膜至视网膜全程的OCT图像;

3、人工晶体优化A常数：≥280;

4、测量范围包括：眼轴长14-38mm、角膜曲率半径 5-11mm、前房深度 0.7-8mm、白-白角膜直径 8-16mm；

5、数据传输：可传输至眼科专业信息化数据管理系统、可传输至手术导航系统、可传输至电子病历及患者管理数据系统接口;

6、整机保修≥3年;

7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38509007）

设备2：眼前节测量评估系统基本需求

- 名称、数量、用途、预算

- 名称：眼前节测量评估系统；

- 数量：1套；

- 用途：屈光手术术前筛查，白内障高端晶体优选，ICL植入术前检查及术后评估；

- 预算：120万元。

- 二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、具备质量监控，保证数据准确性；

2、自动测量白到白距离；

3、具有角膜前后表面曲率图、高度图、全角膜厚度图等多个界面；

4、具备眼前节断层图像，可观察前节形态，可获取术后角膜瓣恢复情况；

5、观察ICL术后的ICL位置，测量拱高；

6、圆锥角膜诊断功能：客观量化晶状体不同区域光密度并给出分级；

7、能够个性化选择非球、散光、多焦晶体，为高端晶体选择提供依据非球晶体；

- 整机保修≥3年;

- 设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38509007）