采购需求

项目编号：myzhcg2025-048

项目名称：足底压力步态评估系统采购项目

采购包1：

评选办法：综合评分法

采购包预算金额（元）:198000

采购包最高限价（元）:198000

供应商报价不允许超过标的金额；供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价（元） | 标的金额 （元） | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足底压力步态评估系统 | 1 | 198000 | 198000 | 套 |

# 技术标准和要求

足底压力步态评估系统由足底扫描仪（双足）、足底压力板等组成。

足底扫描仪（双足）

1. 足底扫描，扫描数据与原脚形吻合，扫描的三维模型数据误差小于1mm；

2 .单程扫描时间＜5秒，并可产生模型；

▲3. 扫描的模型可直接显示真彩足部效果，除了能清晰显示足部模型外，还能显示足部实际颜色；

4. 扫描仪支持全负重，半负重，无负重足部扫描；

▲5. 支持凹面脚型取模盒的扫描；

6. 自动测量足部关键数据及关键位置；

7. 自动完成脚型数据分析，并显示报告；

▲8. 可输出STL，WRL数据，可以在其他矫正鞋垫设计软件中应用；

9. 具备后置激光检测线，可检测足部后跟是否存在内外翻情况；

▲10. 具有前置激光检测线，帮助判断是否处于足部中立位

11. 具备脚踏开关触发扫描；

12. 基于足部检测数据，对形成的报告增加智能分析功能，系统可根据足部数据，自动给出相应的症状分析结果：至少不包含：

扁平足，报告中会显示扁平足的症状特点或给出相应建议；

平足伴随跟外翻，报告中则会显示平足和跟骨外翻的症状介绍；

高弓足，系统会提示高弓足的症状；

13. 系统增加单位 LOGO、图片或二维码自定义区域，一般可放入单位 LOGO或二维码信息

足底压力板

1、提供静态、动态足底压力测试，运用分析软件提供测试中压力图像数据及曲线;同时支持扩展人体形态学测量、并在同一界面回放压力与图像、影像数据；

2、设备尺寸：长*宽*高≤520mmx400mmx10mm，允差±10mm；

3、具备电阻式传感器，具备静态和动态测量，分别分析报告；

4、采集面积长*宽尺寸：500x370mm，允差±10mm；

▲5、传感器个数：≥6100个；

6、传感器密度≥4个/cm²

7、采集频率：≥300Hz；

8、静态平衡频率：≥150Hz；

9、测量范围包含1-100 N/cm²区间；

10、精度≤ ±5% (FS)；

11、可选择、设置测试时间，可自定义压力颜色值，可选择显示模式，3D模式与2D模式

▲12、软件支持：实时显示足底压力变化、步阈自动识别；报告支持：压力中心轨迹、压力中心范围；报告提供步态参数：CPEI的百分比数值；报告至少支持显示：低足弓、高足弓、正常足弓推荐；

13、单个步态支持≥10帧对比图显示报告；

★14、配置引导步态步道，长度≤3米，宽度≥60cm

带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。带“▲”号条款与无符号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

二、商务要求：

- 交货日期

- 自合同签订之日起45日

- 支付约定

- 投标人按采购合同约定将设备送至使用科室，需要安装调试的设备由投标人按采购合同清单明细完成设备安装后交使用科室、资产管理职能科室（医学工程科）进行安装验收，并分别签字确认。完成履约验收并合格后，凭票据资料采购合同资料和安装验收单到库房会计处进行入库，入库后进行付款流程，达到付款条件，次月支付100%货款。

- 甲方支付价款之前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及验收凭证资料作为支付结算的必要条件，乙方未提供相应完税发票的，付款期限顺延，不视为违约；

- 质保期限：不少于2年。保修期应以双方的验收合格之日（即双方签署履约验收报告单之日）起计算，保修期内更换零配件的费用由中标人承担。

- 验收标准和方法

- 履约验收的主体：眉山市人民医院；

- 验收组织方式：自行验收；

履约验收程序：一次性验收。①投标人在完成设备交货安装调试后交付给采购人试用1个月。在试用期届满前15日内应当向采购人提出履约验收申请，采购人在接到中标人的验收申请后在30日内组织履约验收，履约经验收合格后方视为投标人履行供货及安装合同义务符合合同约定。②履约验收合格，双方在履约验收报告单上签字确认。

- 履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。

注：采购需求以报名后获取的采购文件为准