采购需求

项目编号：myzhcg2026-002

项目名称：开颅动力系统医疗设备采购项目

采购包1：

评选办法：综合评分法

采购包预算金额（元）:295000

采购包最高限价（元）:295000

供应商报价不允许超过标的金额；供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价（元） | 标的金额 （元） | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开颅动力系统 | 1 | 295000 | 295000 | 台 |

# 技术标准和要求

1、主机：额定电源：220V±20V，50~60Hz;主机支持移动，通过按键设置各种功能和调整手术需要的参数，非触摸屏操作；连接单向旋转类刀具工作状态时，空载噪声≤75dB。

2、主机：可驱动开放往复刀头、动力骨刀、环形骨刀、摆动型动力骨刀、铣刀、开颅钻头、一体式护鞘磨头、增速磨头、锥形磨头、电动椎板咬骨钳；

★3、主机：所投设计使用年限：≥8年；（提供投标产品铭牌照片佐证）；

4、主机具有≥3个快捷键，可直接通过按键一键调整马达运行的最高转速，至少支持低中高三档，可控制马达转速。

5、脚踏：脚踏采用金属底座，根据踩踏的力度可实现无级调速；防水等级：≥IPX8；脚踏线缆长度：≥3米。

6、内注水马达手柄：采用通用马达手柄，可连接≥8种刀头工具。

▲7、即单个手柄线马达就可连接含开颅钻、铣刀、磨钻、往复骨锯、动力骨刀、环形骨刀、摆动型动力骨刀，电动椎板咬骨钳等刀具，实现开颅钻孔，切/铣颅骨，打磨骨组织等功能，术中无需更换马达；

8、内注水马达手柄采用水冷降温，注水管道连接至马达专用注水接口；。

9、开颅钻头：钻透自停；兼容Hudson接口手柄。

10、开颅钻头：采用断刃设计，三个螺旋离合分离结构，可一键分离，进行消毒灭菌，不需要使用扳手解锁分离。

11、具有可重复使用和一次性使用铣刀供临床选择。

▲12、磨钻头：磨钻附件和磨头采用一体化设计，不可拆卸，内注水冲洗冷却，直到工作区域，冷却工作位置；磨头最大转速≥10万转/分。

13、具有一体化磨头，有不同的长度、弯折角度以及钻头形状直径，可满足各种类型的经鼻颅底手术。

14、磨钻头：可重复使用磨头和一次性使用磨头供临床选择。

▲15、环形骨刀（全环）：全环形刀刃，前端有齿，刀头往复运动转速≥50000r/min。

▲16、动力骨刀：与手柄水路联通实现内注水,润滑、冷却一体，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min。

17、往复磨头：柱形刀头设计（半刃）,刀头往复运动，刀头转速≥55000r/min。产品配置

★18、主机1台，手柄1把，内注水马达手柄1把，颅骨钻头≥4个，铣刀≥6个，磨头≥6个，消毒器械盒≥1个

带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。带“▲”号条款与无符号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

二、商务要求：

- 交货日期

- 自合同签订之日起30日

- 支付约定

- 1、投标人按采购合同约定将设备送至使用科室，需要安装调试的设备由投标人按采购合同清单明细完成设备安装后交使用科室、资产管理职能科室（医学工程科）进行安装验收，并分别签字确认。完成履约验收并合格后，凭票据资料采购合同资料和安装验收单到库房会计处进行入库，入库后进行付款流程，达到付款条件，次月支付100%货款。

- 2、甲方支付价款之前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及验收凭证资料作为支付结算的必要条件，乙方未提供相应完税发票的，付款期限顺延，不视为违约；

- 质保期限：主机不少于3年，手柄不少于1年。保修期应以双方的验收合格之日（即双方签署履约验收报告单之日）起计算，保修期内更换零配件的费用由中标人承担。

- 验收标准和方法

- 履约验收的主体：眉山市人民医院；

- 验收组织方式：自行验收；

履约验收程序：一次性验收。①投标人在完成设备交货安装调试后交付给采购人试用1个月。在试用期届满前15日内应当向采购人提出履约验收申请，采购人在接到中标人的验收申请后在30日内组织履约验收，履约经验收合格后方视为投标人履行供货及安装合同义务符合合同约定。②履约验收合格，双方在履约验收报告单上签字确认。

- 履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。

注：采购需求以报名后获取的采购文件为准