附件1：设备基本需求（myzbdy2026-006）
2026006-01：磁共振成像系统基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：磁共振成像系统；
数量：1套；
用途：主要用于医疗单位影像检查工作，满足全身各系统的临床精准诊断；
预算：1000.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、磁场强度：1.5T；

2、磁体孔径≥60cm；
3、梯度场强≥30mT/m，梯度切换率≥150T/m/s，满足快速成像序列需求；
4、至少包含头颈部、脊柱、关节、体部等线圈，线圈≥16通道。其中体部线圈要求覆盖长度≥60cm，支持多部位成像；关节线圈要求配置肩关节专用线圈，膝关节专用线圈，手腕关节专用线圈，足踝关节专用线圈，小柔，大柔通用关节线圈；
5、配置磁共振专用高压注射器、铁磁探测仪、无磁摄像系统；

6、具备常规T1、T2、质子密度成像，以及弥散成像（DWI）、不打药冠脉成像、全序列压缩感知成像等功能；

7、整机保修≥5年，售后服务响应时间≤4小时；
8、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026006-02：激光治疗仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：激光治疗仪；
数量：1套；
用途：主要用于治疗萎缩性阴道炎、外阴皮肤退行性变、轻中度阴道松弛以及压力性尿失禁；
预算：150.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、激光管类型：金属射频 CO2激光发光管；
2、CO2激光最大输出功率：≥60W；
3、脉冲波形调制技术，可发射≥五种脉冲波形；
4、扫描式点阵扫描方式至少具有普通顺序扫描、隔行扫描、智能轨迹扫描；
5、至少配置360°阴道内治疗手具，可360°环形发射激光，可采用高压蒸汽灭菌重复消毒使用；
6、整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026006-03：麻醉机基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：麻醉机；
数量：4台；
用途：对成人、儿童及新生儿患者进行吸入麻醉和呼吸管理；
预算：38.00万元/台，共152.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、配置至少包含：麻醉系统主机、七氟醚挥发罐、废气排放系统，具备气体监测功能等；
2、满足成人、儿童、新生儿，PCV、VCV通气模式，潮气量容量模式设置包含10ml等；

3、麻醉主机可与医院手麻系统对接，实现数据实时传输；
4、整机保修≥3年；
5、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026006-04：钬激光基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：钬激光；

数量：1台；
用途：用于泌尿系统结石、尿道狭窄、膀胱肿瘤、良性前列腺增生的治疗；
预算：200.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、设备适用范围必须包括泌尿系统结石、良性前列腺增生、尿道狭窄、膀胱肿瘤的治疗；
2、波长：2100nm±100nm；
3、具备多种模式，可提示当前模式下可调频率的最大范围；
4、激光功率：≥100W，满足临床设置需求；

5、指示光多档可调，波长：530nm±5nm；

6、激光功率输出不稳定度±10%；

7、具有保护镜技术，防止激光反射损坏机器；
8、具备高效率碎石、组织气化消融、切开狭窄、凝固止血等功能；

9、配置至少包含：钬激光治主机机1台、脚闸≥1个、光纤检测器≥1个、光纤保护镜≥2个、激光防护镜≥2个、激光警告牌≥1块、200型号和550型号无菌医用光纤各≥1根、200型号和550型号光纤剥削工具各≥1个；
10、主机整机保修≥3年；
11、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026006-05：心电监护仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：心电监护仪；

数量：50台；
用途：主要用于对成人、小儿及新生儿患者的生命体征进行连续监测，适用于重症监护室、手术室、急诊科及普通病房。及时发现心律失常、心肌缺血、呼吸衰竭、高血压或低血压等危急情况，为各类危重症患者、术后病人及病情不稳定者提供实时报警与临床决策支持；
预算：2.5万元/台，共125.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、标准配置至少包含主机、显示单元、内置电池，心电导联线、血氧饱和度探头、无创血压测量袖套及体温探头；
2、需支持可选模块以扩展功能，如监测有创血压或呼气末二氧化碳；

3、具备wifi无线传输模块及数据输出接口，以便连接中央监护站或医院信息系统；

4、必须具备高、低限报警功能，内置电池续航时间不少于4小时；

5、具备数据存储与回顾功能；
6、整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026006-06：呼吸机（无创）基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：呼吸机（无创）；

数量：10台；
用途：主要用于治疗睡眠呼吸暂停综合征（如OSA），以及慢性阻塞性肺疾病（COPD）、心源性肺水肿等引起的急慢性呼吸功能不全。通过提供正压通气，辅助或替代患者的部分自主呼吸，减轻呼吸肌负荷，改善气体交换；
预算：22.00万元/台，共220.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、配备至少包含主机、湿化器、备用电池、呼吸管路以及适用于成人和儿童的不同尺寸鼻罩、口鼻罩及头带；

2、支持WIFI物联网远程监控及院内信息互联；
3、具备CPAP、S、T、S/T等多种通气模式。

4、具备漏气补偿、报警系统、内置数据存储等功能，并具备低噪音运行特性，确保患者舒适与安全。

5、整机保修≥3年；
6、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026006-07：呼吸机（有创）基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：呼吸机（有创）；

数量：5台；
用途：主要用于经人工气道（如气管插管）为重症呼吸衰竭患者提供生命支持。其预期适用病种包括急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、慢性阻塞性肺疾病急性加重、重症肺炎、严重神经肌肉疾病所致呼吸肌无力，以及重大手术围术期呼吸功能不全等危重情况；
预算：23.00万元/台，共115.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、支持对成人、小儿及婴幼儿的通气辅助与呼吸支持；

2、分级声光报警：必须具备高/低限值报警功能，涵盖气道峰压、呼气末正压、潮气量、分钟通气量及呼吸频率等；
3、配置涡轮模块；

4、支持WIFI物联网远程监控及院内信息互联；
5、整机保修≥3年；
6、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
