附件1：设备基本需求（myzbdy2026-005）
2026005-01：内窥镜消毒机基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：内窥镜消毒机；
数量：1台；
用途：适用于中小型、硬性软性、无管腔与单管腔内窥镜的常温自动消毒；
预算：32.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、消毒/灭菌时间≤5分钟；

2、灭菌方式：封闭式自动；

3、可进行智能管腔检测，可探测內鏡管腔内部是否有堵塞，遇到堵塞有报警提示音；

4、具备灭菌和消毒跟踪系统及记录功能，并有跟踪编号；

5、无需外接电源，电池充满情况下可使用40-60次；

6、无需做污水处理，可直接排放至下水道；
7、整机保修≥3年；
8、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-02：二氧化碳激光治疗机基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：二氧化碳激光治疗机；
数量：1台；
用途：与手术显微镜连接，用于微创治疗咽喉部病变以及组织的切割、凝固、汽化，或者用于耳硬化症的激光打孔；
预算：65.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、适应症：咽内息肉、声带息肉、声带小结、喉角化症、双侧声带瘫痪、喉狭窄、喉息肉和喉乳头状瘤、会厌囊肿、喉血管瘤、喉良性肿瘤、喉癌、先天性喉蹼、良性赘生物、镫骨打孔或切除等喉部及耳部疾病；

2、激光显微瞄准器：超长焦距设计为200mm～450mm，可随显微镜焦距变化进行无极调焦。同时支持（连接）配合不同型号进口及国产手术显微镜，可快速连接或拆卸，适应不同术式要求；瞄准光（指示光）0.1mw≤功率≤5mw，亮度从弱到强可调，可升级二氧化碳激光光纤功能，可选配可视手具；

3、二氧化碳激光主机：连续输出1～30W，调制脉冲输出1～20W，短脉冲输出1～10W；输出方式至少包含：连续、单脉冲、调制脉冲、短脉冲四种输出方式；具备智能图形扫描功能；具有f=50mm，f=100mm两种聚焦手具；
4、配置至少包含：激光主机、智能扫描系统、七关节导光臂、激光防护眼镜、激光防护眼罩、f=50mm治疗手具、f=100mm治疗手具、激光显微瞄准器、显微镜连接器；
5、符合人体工程学的左右手功能，满足不同使用人员的操作习惯；
6、整机保修≥5年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-03：手术显微镜及放大镜基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：手术显微镜及放大镜；
数量：1台；
用途：倍数大、具有摄录像功能显微镜，可以开展声带显微手术，激光喉癌手术、人工耳蜗植入、鼓膜修补、中耳炎、听觉功能恢复等手术，以及可用于教学、科研活动等；
预算：75.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、变倍系统：电动连续变倍，总放大倍率：1.7x→19x；

2、助手镜：可安装双人四目，主刀位侧面操作体位，方便主刀医生与助手协作手术，与主镜同视野，360度调节，一键锁紧；

3、变角双目镜筒角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm；

4、广角目镜：屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调；

5、LED光源，使用寿命≥50000小时；

6、配置滤镜，至少包含橙色、绿色滤镜；

7、内置4K影像系统，支持U盘存储，支持操控手柄控制拍照录像；

8、产品集成一体化触控显示屏，可通过触控屏实现变倍、调焦、调光以及拍照录像等功能操作；
9、整机保修≥3年；

10、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-04：彩色多普勒超声诊断系统基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：彩色多普勒超声诊断系统；

数量：1台；
用途：实时获取子宫、卵巢及妊娠结构的动态图像，用于诊断子宫肌瘤、卵巢肿瘤及生殖道畸形，评估节育器定位，卵泡监测和辅助生殖操作；
预算：65.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、具有二维灰阶成像单元、谐波成像单元、彩色多普勒成像单元、频谱多普勒成像单元；

2、具备数字波束形成器、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹技术；
3、主机探头接口≥4个，全激活、大小一致、互通互用；
4、具有腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现，造影连续采集时间最长≥8分钟；
5、探头配备至少包含：1把腔内探头，1把宫腔镜专用腔内探头；
6、主机整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-05：宫腔等离子电切镜基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：宫腔等离子电切镜；

数量：3套；
用途：配套科室现有电切镜主机，完成宫腔等离子电切手术；
预算：20.00万元/套，共60.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、光学视管视野角度12度，外径≤4mm；视场角≥60度，照度≥1500lx，有效景深范围至少包含7-150mm；有效工作长度≥280mm；

2、光学视管配套同品牌等离子电切手柄、管鞘及器械，总质量≤250g，缓减长时间手术疲劳；

3、电切镜及附件组装采用单触式锁定系统；

4、兼容传统单极电切功能及双极等离子电切；
5、每套配置至少包含：12度电切镜≥1，消毒器械盒≥1，内管鞘≥1，外管鞘≥1，工作把手≥1，生理盐水电缆线≥2；
6、整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-06：阿是超声波治疗仪（聚焦超声）基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：阿是超声波治疗仪（聚焦超声）；

数量：1台；
用途：用于治疗人体颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗；
预算：31.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、利用聚焦超声技术治疗人体颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗；快缓解疼痛，有效修复组织；

2、治疗枪1焦平面距离42±5mm；治疗枪2焦平面距离13.5±5mm；

3、超声发射采用动态参数控制，主机自适应不同参数的治疗头，保证能量输出稳定性、有效性；

4、超声波频率：0.3MHz～3MHz；

5、定时时间：0～300s可调，达到设定时间后设备应自动中断输出并发出指示信号；治疗时间：在0～300s可选，步辐1s，系统可实时显示当次和累计治疗时间；

6、治疗头辐射表面的温度应不超过42℃；

7、可视人机操作交互界面，内置处方智能选择，治疗参数实时显示，治疗过程报警音提示，自动反馈检测能量输出强度，故障自动提示；

8、整机保修≥3年；
9、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-07：便携式超声基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：便携式超声；

数量：1台；
用途：术中穿刺引导、神经、急诊、腹部、小器官、泌尿、血管、儿科等扫查应用；
预算：68.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、平板式超声，屏幕尺寸≥21英寸触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作，支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤12秒；

2、主机内置≥3个可激活探头接口，具备自动速度时间积分、自动下腔静脉定量分析、自动胃窦测量软件；

3、支持液压式升降台车，主机可与台车分离，且可配备桌面支架单独使用；

4、探头配置至少包含线阵，凸阵，相控阵三把探头；

5、具有组织谐波成像模式、宽带频移谐波、组织特异性成像、空间复合成像、斑点抑制成像、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、频谱多普勒成像（脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）；

6、具有常规测量软件包（腹部、血管、小器官、神经、泌尿、急诊测量软件包）；

7、穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头；
8、整机保修≥5年；
9、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-08：皮肤影像处理系统基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：皮肤影像处理系统；

数量：1台；
用途：用于皮肤、毛发的检测。观察皮肤炎症、色素沉着、皮肤溃疡、皮疹等病变；测量毛发的密度，直径，颜色头皮的颜色等等参数进行诊断；
预算：36.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、对人体皮肤和毛发的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，输出打印图文报告；

2、非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头；

3、非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头；

4、自动统计毛发数量，密度根据放大倍数，自动测算面积,可观察头皮血管状况；

5、支持自动对焦和手动对焦；
6、整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-09：尿机基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：尿机；

数量：1套；
用途：用于尿液干化学分析和有形成分分析；
预算：10.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、设备由尿液干化学分析和尿液有型成分模块构成；

2、干化学项目至少包含：白细胞酯酶、尿胆原、尿蛋白、胆红素、葡萄糖、维生素C、尿比重、酮体、亚硝酸盐、PH、尿隐血、渗透压；
3、有形成分项目至少包含：红细胞、白细胞、管型、上皮细胞、真菌、结晶、粘液丝等，并能识别样本颜色和浑浊度；
4、干化和尿液有型成分联合检测速度≥200T/H；
5、支持单个急诊样本检测；

6、支持双向LIS通讯，可自动识别样本条码和检测项目；

7、有形成分图像结果可上传到LIS系统；可人工审核修正图像结果；所有结果储存2年以上；

8、能提示异常结果，并可设置自动复检；

9、干化和有形成分均需提供正常和异常水平质控品，免费提供校准品并定期校准，能协助与通过ISO15189认证的单位进行外部比对；

10、如需使用专机专用配套管子，标明管子价格；如可使用开放管子，标明管子大小规格；

11、整机保修≥5年；
12、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-10：器械多功能清洗槽（定制）基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：器械多功能清洗槽（定制）；

数量：2套；
用途：设备为去污区专用设备，主要用于精密、复杂、重度污染复用器械的手工清洗。深度去污、煮沸消毒，解决管腔、齿槽、缝隙残留污物难题，实现清洗、去污、消毒一体化作业；
预算：25.00万元/套，共50.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、整体外形尺寸：总长5600mm×进深770mm×台面高880mm，背板总高1800mm，现场微调尺寸适配去污区布局；

2、槽体板材：槽内胆≥1.2mm SUS304医用镜面不锈钢；柜体、支架≥1.0mm SUS304；全槽R10圆弧无卫生死角，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀；

3、台面工艺：台面向内倾斜3°防积水，一体成型防水挡水边，无外露拼接焊缝；

4、供电配置：整机380V三相五线，整机额定总功率≤21kW；超声、煮沸槽、蒸汽发生器独立分回路，各带独立漏电保护；

5、水源配置：三路独立供水（市政自来水、去离子水、纯化水），进水水压0.2~0.4MPa；独立防虹吸排污管道，煮沸槽高温废水单独管路，每槽独立进水；

6、功能分区（从左至右） ①预冲洗槽 ②洗涤槽③超声洗涤槽 ④漂洗槽 ⑤终末漂洗槽 ⑥煮沸消毒槽 + 侧边沥水干燥台+嵌入式蒸汽清洗枪主机与喷枪挂位；

7、整机保修≥3年；
8、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-11：一氧化氮治疗仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：一氧化氮治疗仪；

数量：1台；
用途：适用于辅助治疗成人及小儿肺动脉高压症；
预算：48.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、NO输出浓度:0ppm~200ppm，NO浓度监测范围:0ppm~200ppm；

2、NO₂浓度监测范围:0~50ppm；

3、液晶显示屏≥10英寸，可实时显示NO、NO₂和O₂的浓度，三个监测参数均可同时或者单独发出警报信息；

4、支持对各参数(NO、NO₂、O₂)报警限进行设置;NO最高报警限设置范围:5-200PPM；NO₂最高报警限范围:1-50PPM；O₂最高报警限范围:21%-100%；

5、设备具有开机自检功能，显示详细自检项目和结果，NO、NO₂、O₂浓度监测具有零点自动校准功能；
6、整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-12：眼科强脉冲光治疗仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：眼科强脉冲光治疗仪；

数量：1台；
用途：治疗睑板腺功能障碍相关性干眼；
预算：60.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、在医疗机构中使用，用于治疗睑板腺功能障碍引起的干眼症；

2、能量密度：8J/cm²-16J/cm²，能量递进为 1J/cm²；

3、脉冲数：≥8个，双手柄设计；

4、具有设置制冷装置，使治疗部位不会因为治疗烫伤；

5、操作系统有治疗次数等提示，配备防护眼罩；

6、具有减轻睑缘炎症反应、清除蠕形螨、液化睑脂分泌、光生物调节作用功能；
7、整机保修≥3年；
8、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-13：手摇式三折病床基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：手摇式三折病床；

数量：150套；
用途：主要用于患者抢救、住院护理、检查及疗养。为需要长期卧床和特定体位管理的患者提供支撑；
预算：0.3万元/套，共45.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、标准配置应包含ABS塑钢床头尾板、床垫、床头柜、四片式护栏、隐藏式摇杆系统、中控脚轮及输液架插孔。可选配杂物架、引流挂钩和床上餐桌板，以满足临床日常护理和患者生活需求；

2、核心功能需实现背部（0-75°）和腿部（0-45°）的升降调节。床板需耐压不变形且承载重量≥250kg，床面有透气孔。脚轮应具备刹车功能，确保移动和固定时的安全；
3、整机保修≥3年；
4、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-14：除颤仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：除颤仪；

数量：6台；
用途：主要用于对心室颤动和无脉性室性心动过速这两种致命的恶性心律失常进行紧急电击治疗，是心肺复苏的关键设备。适用于对心房颤动、室上性心动过速等其它快速性心律失常进行同步电复律，以及用于无创起搏；
预算：5.50万元/台，共33.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、标准配置应包含主机、除颤手柄（或AED电极片）、心电导联线、记录器或数据输出装置以及可充电电池。设备应配置易拆卸电池以保证便携性，并提供明确的声光操作指引，可选配件包括血氧饱和度监测模块及外接打印机；

2、设备需具备手动除颤、同步电复律、心电监护及经皮起搏（可选）功能。除颤能量需覆盖成人（最高360J）与儿童（可调至50J以下）模式。其充电时间应短于10秒，并具备非同步与同步放电模式。提供清晰的语音操作提示及完善的安全防护与事件记录功能；
3、整机保修≥3年；
4、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-15：心电监护仪（带模块）基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：心电监护仪（带模块）；

数量：10台；
用途：用于在ICU、手术室、麻醉科、病房，对成人、小儿及新生儿患者的多种生理参数进行实时、连续的监测与记录。其预期用途广泛，核心应用于监测心电（含ST段测量及心律失常分析）、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温等生命体征，适用于危重症监护、麻醉手术、以及呼吸衰竭等情况的患者，为临床诊断和及时干预提供关键信息；
预算：5.50万元/台，共55.00万元万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、主机需具备不少于4个插件槽，支持心电、无创血压、血氧饱和度、体温等基础监测模块，并能扩展有创血压(IBP)、呼气末二氧化碳、麻醉气体(AG)等高级功能模块。应配备≥12英寸彩色电容触摸屏、高能内置锂电池（供电时间≥4小时）、各类导联线、电极片、血压袖套及血氧探头等附件，并支持通过WIFI、USB接口等方式导出数据或联网至中央监护站；

2、功能上需支持≥12导联心电监测（含ST段测量及心律失常分析）、血氧饱和度测量范围0%-100%、无创血压(NIBP)测量（成人模式收缩压范围覆盖30-290mmHg）、呼吸、体温及有创血压(IBP)监测；

3、心率测量范围15-300次/分（精度±1%），具备抗电击防护（CF型），支持手动、自动、连续等多种血压测量模式，并具备报警功能和数据存储回顾功能（趋势数据≥120小时）；
4、整机保修≥3年；
5、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-16：生物刺激反馈仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：生物刺激反馈仪；

数量：1台；
用途：用于肛肠盆底功能障碍性疾病的评估与盆底康复治疗；
预算：35.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道；

2、最高输出电刺激频率≥2000Hz；

3、中频刺激频率步进≤0.1kHz；

4、具备盆底表面肌电标准评估功能，评估报告测量值指标≥14项；

5、整机保修≥3年；
6、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-17：便携式（掌上）超声基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：便携式（掌上）超声；

数量：3台；
用途：主要用于表浅血管的探测；
预算：10.00万元/台，共30万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、专用于外周血管检查，彩色多普勒显示；

2、具备平面内穿刺引导、平面外穿刺引导、血管测量、针尖显影增强；

3、便携主机（含探头）重量应轻便。内置可充电电池，单次充电连续工作时间应≥2小时。探头应具备一定的防水能力，方便清洁消毒；
4、整机保修≥3年；
5、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-18：鼻功能诊断系统基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：鼻功能诊断系统；

数量：1套；
用途：实现鼻功能客观量化评估，突破传统检查局限，帮助区分是前鼻孔狭窄、鼻瓣区塌陷、鼻甲肥大还是后鼻孔狭窄导致阻塞，优化治疗方案选择与效果评估，改善患者沟通与依从性；
预算：75.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、鼻功能诊断系统包括鼻阻力测试、鼻声反射测试、嗅觉识别测试；

2、发声器频率在20Hz～2000Hz，检测重复性值±3%以内，自动计算容积值、面积值及离鼻孔的距离，自动计算平均值、标准差，自动计算CV%（重复性）值；

3、压力测量及流量测量误差±3%以内，具备特定压力75/100/150/300Pa鼻腔流量值及阻力值，具备连续压力测试吸气阻力值和呼气阻力值；

4、具备≥16种不同气味的气味棒，具备正常值数据库，测试结果的敏感性和特异性均≥70%；
5、整机保修≥3年；
6、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-19：妇科手术器械（宫腔组织切除动力系统）基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：妇科手术器械（宫腔组织切除动力系统）；

数量：1套；
用途：在宫腔镜手术中，对于宫内组织进行安全、高效的机械切除，包括子宫内膜息肉，妊娠物残留等宫内组织的切除，以及进行直视下的子宫内膜定位活检；
预算：60.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、适用于妇科内窥镜手术中；

2、过载保护设计，实时监测术中情况，过载时自动停止；

3、触控液晶显示屏，可同时显示整体手术时间以及切除时间；

4、停止切割时刀口可自动闭合，维持宫腔压力稳定；

5、高清内窥镜，视向角≥12°，视场角≥70°，可高温高压蒸汽灭菌；

6、配置至少包含：主机1台、手柄1个、重复消毒刀头1个、宫腔内窥镜1支、单动平头剪刀1把、二三齿钳1把、取环钳1把、勺钳1把、鳄鱼嘴钳1把、双开弯钳1把、单动平头剪刀、一次性宫腔镜组织切割器1把；
7、整机保修≥3年；
8、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-20：软性电子直乙肠镜基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：软性电子直乙肠镜；

数量：1台；
用途：用于患者直肠和乙状结肠部位的检查，诊断和治疗所需的影像；
预算：30.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、操作手柄：内窥镜外径≤10mm，工作通道≥3.0mm；

2、软镜工作软管有效长度≤600mm；

3、中心分辨率：不低于14 lp/mm；

4、整机保修≥3年；
5、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026005-21：血糖仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：血糖仪；

数量：20台；
用途：用于监测日常血糖波动和评估降糖治疗效果；
预算：0.01万元/台，共0.2万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、测量参数包含血糖、血酮、尿酸；

2、支持测试条类型≥5种，支持多个项目同时测量，根据测量结果，予以不同颜色的区分；

3、具备数据传输功能；

4、具有专业扫码模块，支持腕带码扫码，快速定位患者；支持测试条、控制液批号扫码，做到耗材溯源统计；

5、配置全院血糖数据管理软件，可动态监控全院各科室血糖测量数据，包括当日、最近一周的高值、低值、危急值比例等；
6、整机保修≥3年；
7、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。

其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
