采购需求
项目编号：myzhcg2026-025
项目名称：膀胱镜医疗设备采购项目
采购包1：
评选办法：综合评分法
采购包预算金额（元）:250000
采购包最高限价（元）:250000
供应商报价不允许超过标的金额；供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	单价（元）
	标的金额 （元）
	计量单位

	1
	膀胱镜
	1
	250000
	250000
	套


技术标准和要求
★1、适用范围：用于泌尿外科膀胱、尿道等部位的检查及治疗，可重复消毒使用。
▲2、产品尺寸：0°/30°（根据配置要求提供），视场角：60°±15%，工作长度：300mm±3%， 最大插入部外径：φ≤4mm
▲3、表面处理：表面无镀层表面处理，与人体接触的接触部位的表面，粗糙度ra值应≤0.8um，其余部位应≤1.6um
4、目镜罩能与国际标准C式卡口配套。
5、与患者接触的材料采用06Cr19Ni10制造
▲6、设计光学工作距d0：≥20mm
7、视场中心角分辨力：≥3.0C/(°)
▲8、有效景深范围：3mm～100mm
9、在A标准照明体下的显色指数Ra：≥90
10、在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥90
11、照明镜体光效ILeR：≥0.48
12、综合镜体光效SLeR：≥0.35
13、综合边缘光效SLe-zE：≥0.17
14、有效光度率DM：≤1850cd/m2/lm
15、单位相对畸变VU-Z的控制量：≤-18%

★配置要求：
1、30°内窥镜*10支、0°内窥镜*2支
2、≤16.5FR鞘套含闭孔器*10支
3、窥镜桥（双通道）*10个
4、≤7FR*395mm内窥镜软钳活检状*10把
[bookmark: _GoBack]5、≤7FR*395mm内窥镜软钳异物状*10把
6、消毒盒10个
7、密封帽≥40个

带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。带“▲”号条款与无符号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

二、商务要求：
1、 交货日期
自合同签订之日起45日
2、 支付约定
1、投标人按采购合同约定将设备送至使用科室，需要安装调试的设备由投标人按采购合同清单明细完成设备安装后交使用科室、资产管理职能科室（医学工程科）进行安装验收，并分别签字确认。完成履约验收并合格后，凭票据资料采购合同资料和安装验收单到库房会计处进行入库，入库后进行付款流程，达到付款条件，次月支付100%货款。
2、甲方支付价款之前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及验收凭证资料作为支付结算的必要条件，乙方未提供相应完税发票的，付款期限顺延，不视为违约；
3、 质保期限：不少于3年。保修期应以双方的验收合格之日（即双方签署履约验收报告单之日）起计算，保修期内更换零配件的费用由中标人承担。
4、 验收标准和方法
履约验收的主体：眉山市人民医院；
验收组织方式：自行验收；
履约验收程序：一次性验收。①投标人在完成设备交货安装调试后交付给采购人试用1个月。在试用期届满前15日内应当向采购人提出履约验收申请，采购人在接到中标人的验收申请后在30日内组织履约验收，履约经验收合格后方视为投标人履行供货及安装合同义务符合合同约定。②履约验收合格，双方在履约验收报告单上签字确认。
履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。



注：采购需求以报名后获取的采购文件为准
