采购需求

项目编号：myzhcg2025-023

项目名称：2025年度计量设备检定服务

采购包1：

评选办法：综合评分法

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价（元） | 标的金额 （元） | 计量单位 |
| 1 | 2025年度计量设备检定服务 | 1 | 294800 | 294800 | 项 |

投标人应依据检定计量设备清单的单价，统一整体下浮比例的报价。下浮比例的范围应为0.00至1.00之间。

**技术标准和要求**

★1、基本要求：供应商按照《中华人民共和国计量法》要求，应能够按照采购人需求完成医院全部计量检定校准设备的检定、校准、测试工作，计量服务质量满足所参考的计量检定规程、校准规范、检测方法及其他约定的技术依据，对所检定校准设备及出具的证书或检测报告负责。

★2、计量校准设备：医院全部计量校准设备（详见附件表一，表二，清单内容仅供参考，因实际检定数量存在动态变化，供应商负责的具体检定器具项目、台件数应根据采购人要求进行调整，做到应检尽检）。

★3、供应商应协助医院完成强检设备(强检设备清单以国家发布的强制性检定设备目录为准)检测相关工作，包括但不限于网上申报、相关部门协调及必要费用等。

4、高风险设备检测：对于高风险设备进行性能质量检测。性能质量检测内容包括不限于计量参数校准，电气安全检测。

5、合同签订后，按照表一、表二计划清单内容，2个月内完成非强检设备检定，3个月内完成强检设备检定。

★6、技术服务人员资质要求：拟派技术服务人员具有相关计量校准培训合格证书或注册计量师证书。

★7、所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。

8、供应商需协助院方完善计量设备台账，建立电子化计量报告台账，按科室分类管理，并提供电子查询系统。

9、优先采用现场校准方式，减少对临床设备使用的影响；确需送检的，须与临床科室及医学工程科协商送检时间和方式，并负责包装与运输。

10、供应商应具备提供计量应急服务的能力，保证加急仪器设备在采购人要求时间内完成计量工作。

11、在计量过程中如发现问题及时现场指导、纠正，工作结束后将计量结果告知采购人管理部门并填写计量确认单，对于不合格设备出具停用报告单并提出建议，设备维修后尽快复检。应承诺对计量不合格设备提供复检服务。

12、供应商需根据采购人提供的服务清单制定定期校准服务计划，并在服务期内主动进行检定校准测试服务，确保相应设备计量证书在有效期内。

★13、供应商须对因计量检测原因导致损坏的设备照价赔偿（提供承诺函并加盖供应商公章)。

14、能力建设：提供技术培训≥3人次，协助建立院内自校准实验室（如温度、压力等基础项目）

注：

带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。

**二、商务要求：**

1. **服务期限**

自合同签订之日起365日

1. **支付约定**
2. 在服务期内，按照实际检测情况分批次支付，此项目支付总金额不得超过预算金额。
3. 收到供应商提供的完整的付款资料，经采购人审核后30日内支付款项。

3、甲方支付价款之前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料作为支付结算的必要条件，乙方未提供相应完税发票的，付款期限顺延，不视为违约；

1. **售后服务约定：**服务期内（1年）响应医院新增计量需求，对漏检设备进行补充检定/校准，费用参照投标文件单价执行。合同履行期间若清单项目有增加，需签订补充协议，收费单价应不高于市场现行收费标准\*报价折扣，提供不少于三家单位（公司）的支付凭证或发票复印件，加上清单，作为价格支撑。新增计量设备（非清单内）检测费用不超过总预算的5%。
2. **知识产权归属和处理方式**

投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1. **验收标准和方法**

履约验收的主体：眉山市人民医院；

验收组织方式：自行验收；

履约验收程序：一次性验收。

履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。

**注：采购需求以报名后获取的采购文件为准**

**（表一）眉山市人民医院2025年度强制检定计量设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器具名称** | **数量** | **检校周期** | **检定方式** | **备注** |
| 1 | 验光仪 | 6 | 12个月 | 强检 |  |
| 2 | 心电监护仪 | 700 | 12个月 | 强检 |  |
| 3 | 心电图仪 | 60 | 12个月 | 强检 |  |
| 4 | 电子血压计 | 300 | 12个月 | 强检 |  |
| 5 | 水银血压计 | 80 | 6个月 | 强检 |  |
| 6 | 脑电图机/数字脑电图仪 | 4 | 12个月 | 强检 |  |
| 7 | 玻璃温度计 | 48 | 12个月 | 强检 |  |
| 8 | 非接触式眼压计 | 5 | 12个月 | 强检 | 眼科 |
| 9 | 医用活度计 | 1 | 12个月 | 强检 | 核医学科 |
| 10 | 听力计 | 2 | 12个月 | 强检 | 儿科 |
| 11 | X射线计算机体层摄影设备 | 7 | 12个月 | 强检 | 放射科 |
| 12 | 数字化医用X线摄影系统 | 3 | 12个月 | 强检 | 放射科 |
| 13 | 数字减影血管造影系统 | 3 | 12个月 | 强检 | 放射科 |
| 14 | 移动式C型臂X光机 | 3 | 12个月 | 强检 | 手术室 |
| 15 | 医用乳腺X射线辐射源 | 1 | 12个月 | 强检 | 放射科 |
| 16 | 单光子/双能X射线骨密度仪 | 2 | 12个月 | 强检 |  |
| 17 | 剂量仪（放疗） | 1 | 12个月 | 强检 | 放疗 |
| 18 | 医用体外压力脉冲碎石机 | 1 | 12个月 | 强检 | 泌尿科 |
| 19 | 医用电子加速器辐射源 | 1 | 12个月 | 强检 | 放疗 |
|  | 合计 | 1228 | 台/件 | |  |

**（表二）眉山市人民医院2025年度非强制检定计量设备预算明细**

（此表检测数量为计划数量，最终以采购人实际检测数量结算。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器具名称** | **数量** | **检校周期** | **检定方式** | **备注** |
| 1 | 超声骨密度仪 | 4 | 12个月 | 非强检 |  |
| 2 | 人体称 | 35 | 12个月 | 非强检 |  |
| 3 | 婴儿秤 | 5 | 12个月 | 非强检 |  |
| 4 | 医用激光源 | 20 | 12个月 | 非强检 |  |
| 5 | 胎儿监护仪 | 15 | 12个月 | 非强检 |  |
| 6 | 心脏除颤和心脏除颤监护仪 | 27 | 12个月 | 非强检 |  |
| 7 | 呼吸机/麻醉机 | 37 | 12个月 | 非强检 |  |
| 8 | 无创呼吸机 | 80 | 12个月 | 非强检 |  |
| 9 | 医用注射泵/输液泵 | 450 | 12个月 | 非强检 |  |
| 10 | 肺功能仪 | 2 | 12个月 | 非强检 |  |
| 11 | 婴儿培养箱 | 31 | 12个月 | 非强检 |  |
| 12 | 婴儿辐射保暖台 | 11 | 12个月 | 非强检 |  |
| 13 | 高频电刀 | 31 | 12个月 | 非强检 |  |
| 14 | 酶标分析仪 | 1 | 12个月 | 非强检 |  |
| 15 | 生物显微镜 | 22 | 12个月 | 非强检 |  |
| 16 | 裂隙灯显微镜 | 10 | 12个月 | 非强检 |  |
| 17 | 移液器 | 50 | 12个月 | 非强检 |  |
| 18 | 恒温箱/冰箱 | 20 | 12个月 | 非强检 |  |
| 19 | 洁净手术室 | 23 | 12个月 | 非强检 |  |
| 20 | 生物安全柜 | 10 | 12个月 | 非强检 |  |
| 21 | 洁净工作台 | 3 | 12个月 | 非强检 |  |
| 22 | 医用离心机 | 18 | 12个月 | 非强检 |  |
| 23 | 大型高压灭菌锅 | 3 | 12个月 | 非强检 |  |
| 24 | 热力灭菌设备 | 2 | 12个月 | 非强检 |  |
| 25 | 温湿度计（机械式/电子） | 20 | 12个月 | 非强检 |  |
| 26 | 医用彩色多普勒超声诊断仪 | 35 | 12个月 | 非强检 |  |
| 27 | 超声经颅多普勒诊断仪 | 2 | 12个月 | 非强检 |  |
| 28 | 冰箱温度计 | 10 | 12个月 | 非强检 |  |
| 29 | 温湿度计 | 20 | 12个月 | 非强检 |  |
| 30 | CO2培养箱 | 1 | 12个月 | 非强检 |  |
| 31 | 比浊仪 | 2 | 6个月 | 非强检 |  |
| 32 | 游标卡尺 | 1 | 12个月 | 非强检 |  |
| 33 | 高压锅（台式） | 2 | 12个月 | 非强检 |  |
| 34 | 显微镜 | 6 | 12个月 | 非强检 |  |
| 35 | 压力表 | 13 | 12个月 | 非强检 | 室压表 |
| 36 | 电导率仪 | 1 | 12个月 | 非强检 |  |
| 37 | 数字混匀器 | 1 | 12个月 | 非强检 |  |
|  | 合计 | 1024 | 预算合计： | | **294800.00** |