采购需求

项目编号：myzhcg2025-037

项目名称：救护车车载医疗设备采购项目

评选办法：综合评分法

采购包预算金额（元）:192000

采购包最高限价（元）:192000

供应商报价不允许超过标的金额；供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价（元） | 标的金额 （元） | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1 | 80000 | 80000 | 台 |
| 2 | 除颠仪 | 1 | 55000 | 55000 | 台 |
| 3 | 心电图机 | 1 | 30000 | 30000 | 台 |
| 4 | 心电监护仪 | 1 | 23000 | 23000 | 台 |
| 5 | 吸引器 | 1 | 4000 | 4000 | 台 |

# 技术标准和要求

1呼吸机

一、技术参数

1.气动电控型呼吸机

2.具备中文语音导航和报警功能

3.具有一键通气功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态

★4.高清彩色液晶屏（阳光下可视），尺寸≥7英寸

5.控制模式：时间切换、容量控制、压力限制

6.呼吸模式：IPPV、A/C、A/C+Sigh、 Spn-CPAP、SIMV、Manual、PCV

7.主机重量：≤3.2Kg

8.工作压力：2.7～6.0bar

9.▲吸呼比：9:1~1:9可调

10.▲潮气量：50mL ～2500mL

11.手动供气流量：1~60L/min

12.呼吸频率：1～95bpm

13.氧浓度调节范围：40~100%连续可调

14.气道限制压：4～60mbar可任意设置

15.气路系统安全压力：≤100mbar

16.患者呼吸阀阻力：吸气阻力：≤6mbar，当流量为30、60L/min时

呼气阻力:  ≤6mbar，当流量为30、60L/min时

自主呼吸阻力：≤6mbar，当流量为15、30L/min时

二、其它

1.监测指标：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、P-T波形等

2.▲可充电锂电池，支持热插拔，充满电工作时间≥9小时

3.可升级呼吸末二氧化碳EtCO2监测功能

4.主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，可手提、单肩背、可直接悬挂于担架车或病床上

2除颠仪

1、重量：≤4.2kg（含电池）。

2、彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

▲3、提供图形化故障排除指引，辅助医护人员解决设备故障。

4、支持中文操作界面。

5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用

8.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

9.体外电极板支持病人接触状态显示。

10.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量

11.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

▲12.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。（提供说明书彩页或检验报告证明或官方宣传资料证明）

▲13.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

14.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

▲15.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

16.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

17.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

3心电图机

1、基本要求

1.1 显示屏≥10.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

★1.2 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

1.3 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。

1.4 内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能；

1.5 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI 模块，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输；

▲1.6 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据与心电网络平台的双向传输。

1.7 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等数据格式。支持FTP、HTTP、SAMBA等传输协议。

2、性能要求

▲2.1 A/D转换：24bit，采样率：≥60000Hz，频率响应：0.01Hz ~ 550Hz，内部噪声：≤13µVp-p

2.2 输入阻抗：≥100MΩ

▲2.3  时间常数：≥10s，耐极化电压：≥±1070mV

2.4 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和低通滤波器。

2.5 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

2.6 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

3、功能要求

3.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

3.2  导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera、Nehb导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

3.3  采集时间设置：波形实时采集达360s，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形。

3.4  支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

3.5  可同屏显示12导同步心电波形，同时支持12*1、3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R等多种显示布局。

3.6  屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

3.8 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

3.9 热敏记录纸：折叠纸。

3.10 设备内置存储器，本机可存储病历≥20000例，存储满后机器可循环存储，支持扩展存储及数据导出。

3.11支持U盘和SD卡直接导出不同格式的报告。

3.12支持波形冻结与波形浏览功能。

3.13 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

3.14  具有权限管理，可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

3.15  支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率。

3.16  具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理。

3.17 支持导联接反检测，如：左右手接反时，提示导联接反，方便及时纠正。可选配向量、时间向量功能。

4、电源

交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作6小时以上。

★5、配置

主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。

4心电监护仪

1、整机要求：

1.1≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。

1.2主机工作环境：温度：0-40 ºC。

1.3监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2、监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

▲2.2支持≥4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

2.3支持≥27种心律失常分析,包括房颤，室上性心动过速分析。

2.4支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

▲2.5提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。

2.6提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

2.7配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

3、系统功能：

3.1支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

3.2具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

5吸引器

1.极限负压值:≥0.08MPa（600mmHig）。

2.负压调节范围0.02MPa（150mmllg）一极限负压值。

3.抽气速率:≥20 L/min。

4.噪声:≤65 dB（A）。

5.贮液瓶≥1000ml（PC 塑料）。

带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。带“▲”号条款与无符号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

二、商务要求：

- 交货日期

- 自合同签订之日起10日

- 支付约定

- 投标人按采购合同约定将设备送至使用科室，需要安装调试的设备由投标人按采购合同清单明细完成设备安装后交使用科室、资产管理职能科室（医学工程科）进行安装验收，并分别签字确认。完成履约验收并合格后，凭票据资料采购合同资料和安装验收单到库房会计处进行入库，入库后进行付款流程，达到付款条件，次月支付100%货款。

- 甲方支付价款之前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及验收凭证资料作为支付结算的必要条件，乙方未提供相应完税发票的，付款期限顺延，不视为违约；

- 质保期限：不少于2年。保修期应以双方的验收合格之日（即双方签署履约验收报告单之日）起计算，保修期内更换零配件的费用由中标人承担。

- 验收标准和方法

- 履约验收的主体：眉山市人民医院；

- 验收组织方式：自行验收；

履约验收程序：一次性验收。①投标人在完成设备交货安装调试后交付给采购人试用1个月。在试用期届满前15日内应当向采购人提出履约验收申请，采购人在接到中标人的验收申请后在30日内组织履约验收，履约经验收合格后方视为投标人履行供货及安装合同义务符合合同约定。②履约验收合格，双方在履约验收报告单上签字确认。

- 履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。

注：采购需求以报名后获取的采购文件为准