附件1：项目基本需求

#### 一、项目建设目标：

本项目旨在落地符合肿瘤放疗临床需求的智能靶区自动勾画系统，通过AI技术实现放疗靶区与危及器官的快速精准勾画，大幅提升临床诊疗效率，缓解医生重复性工作压力，让医护人员将更多精力投入治疗方案优化与患者诊疗中。同时依托系统搭建标准化勾画体系，为自适应放疗开展提供数据支撑，兼顾临床应用、人才培养与科研创新需求，推动放疗学科向精准化、智能化发展，提升肿瘤放疗整体诊疗质量与学术研究水平，更好地满足临床患者的放疗需求。

#### 二、医院靶区自动勾画系统基本要求（包括但不限于）

（一）技术参数要求

影像兼容：支持 CT、MR、PET、CBCT、SPECT 等主流放疗影像数据类型的归档与浏览，兼容放疗行业通用的影像结构文件格式。

接口标准：采用DICOM3.0通用数据接口，支持 DICOM Query/Retrieve、DICOM Storage 等标准协议，可与医院 PACS 系统、主流 TPS 系统、加速器网络系统等放疗相关系统无缝数据对接，实现数据互通共享。

勾画能力：支持全身各部位危及器官（OARs）、肿瘤靶区（GTV）、临床靶区（CTV）的自动勾画，勾画结果需符合临床诊疗规范，具备较高的精准度与一致性，可满足头颈部、胸部、盆腔等高发肿瘤部位的放疗勾画需求。

操作性能：具备高效的图像传输与处理能力，图像上传、下载响应迅速，勾画操作便捷，支持对自动勾画结果的手动修改、编辑与保存，适配临床快速诊疗节奏。

（二）安全性能要求

数据安全：建立完善的患者医疗数据安全保护机制，符合医疗数据隐私保护相关法规，具备数据加密、访问权限管控、操作日志记录等功能，防止数据泄露、篡改与丢失。

临床安全：勾画结果可追溯、可验证，具备质量控制与审核功能，能有效降低勾画误差，保障放疗计划制定的安全性与准确性，提升肿瘤治疗的有效性与安全性。

系统稳定：软件运行稳定，无频繁卡顿、崩溃等问题，具备故障预警与数据备份恢复能力，满足医院临床 7×24 小时的使用需求。

（三）功能拓展要求

科研教学：具备病例数据管理、数据分析与统计功能，可生成标准化数据模型，为临床科研、学术论文发表提供合规数据支持；支持典型病例调阅、勾画结果评价，可满足科室人才教学与培训需求。

自适应放疗支持：可与自适应放疗流程衔接，为放疗计划的动态调整、剂量计算与评估提供标准化数据支撑，助力临床开展智能自适应放疗